## Formularz cenowy
Część 1 - Rękawy papierowo - foliowe
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i/lub Nr katalogowy /Producent/ Kraj pochodzenia | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji parą wodną :• gładki,• oznaczenie sposobu otwierania opakowania • duża wytrzymałość na rozdarcie, przebicie, rozciąganie w stanie suchym i mokrym • bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego • wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, widoczne od strony folii • nazwa producenta, nr LOT , nadruk pełnych wymiarów nominalnych zgodnych z opisem • Minimum dwa wskaźniki sterylizacji do pary wodnej zgodne z normą PN-EN ISO 11140-1 Wskaźnik umieszczony poza przestrzenią pakowania, na papierze od strony folii, w obrębie Zagrzewu fabrycznego. Jednoznaczna zmiana zabarwienia wskaźnika po procesie sterylizacji. • informacja o kolorze wskaźnika przed i po sterylizacji, • całkowita szerokość zgrzewu ≥ 6 mm, zgodna z wymogami normy PN – EN 868 – 5, • wielokanałowy termozgrzew, minimum trzyrowkowy, • rękawy nie zawierają w swoim składzie toksycznych substancji, • czas przechowywania w stanie sterylnym materiałów opakowanych w rękaw papierowo – foliowy wynosi min. 6 m – cy. Warstwa foliowa : • co najmniej sześciowarstwowa nie licząc warstwy kleju (ilość warstw folii potwierdzone certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę notyfikowaną), wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta folii (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN-EN 868-5 • wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach min. 35N/15 mm, • wytrzymałość zgrzeiny na sucho min. 2,0 N/ 15 mm, • szerokość zgrzeiny min. 10 mm, zgrzew wielokrotny, nie rozrywający się podczas sterylizacji w parze wodnej • wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach min. 300 mN • przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów • grubość nie większa niż 52 μm • zgrzewalna w temperaturze minimum 170 – 200 ° C • Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, widoczne od strony folii • Ze względów techniczno-higienicznych rękawy nawinięte na rolkę folią na zewnątrz. Warstwa papierowa: • o gramaturze nominalnej 70 g/ m² (tolerancja wg PN-EN 868-3:), wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN-EN 868-3, • wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach, • wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku wytwarzania - nie mniej niż 7,3 kN/m, • wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku wytwarzania – nie mniej niż 2,4 kN/m, • wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m, • nawilżanie wodą min.40 s. Produkt wykonany zgodnie z normą EN 868 – 5 oraz ISO 11607 – 1, ISO 11607 – 2 | 5 cm x 200 m | szt. | 8 |  |  |  | 0 | 0
2. |  | 7,5 cm x 200 m | szt. | 14 |  |  |  | 0 | 0
3. |  | 12 cm x 200 m | szt. | 30 |  |  |  | 0 | 0
4. |  | 15 cm x 200 m | szt. | 20 |  |  |  | 0 | 0
5. |  | 20 cm x 200 m | szt. | 25 |  |  |  | 0 | 0
6. |  | 25 cm x 200 m | szt. | 20 |  |  |  | 0 | 0
7. |  | 30 cm x 200 m | szt. | 4 |  |  |  | 0 | 0
8. | Torebki papierowo foliowe spełniające kryteria rękawów papierowo – foliowych | 27 cm x 45 cm | szt. | 4000 |  |  |  | 0 | 0
9. |  | 30 cm x 50 -55 cm | szt. | 8000 |  |  |  | 0 | 0
| Wymagane opisy i dokumenty : Pełna nazwa producenta, -Deklaracja Zgodności Producenta potwierdzająca, iż produkt wykonano zgodnie z normą EN 868 – 5 oraz ISO 11607 – 1, ISO 11607 – 2, -Oświadczenie, że wyrób posiada instrukcję użytkowania w języku polskim, - Oznaczenie opakowań symbolem CE, - Wymagana dokumentacja producenta określająca maksymalny okres przechowywania wyrobów po sterylizacji zapakowanych w oferowane rękawy papierowo-foliowe, - Wpis do Rejestru produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych lub Deklaracja zgodności, - Charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN- EN 868 – część 3 i 5. Ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta. Zamawiający dopuszcza tolerancję w szerokości opakowań do +/- 10 mm. Zamawiający wymaga dostarczenia wzorów zaoferowanych produktów w ilości umożliwiającej potwierdzenie wymaganych parametrów oraz oceny zgodności z późniejszymi dostawami (min. 3 mb. rękawa o szerokości 20 cm, o ile wszystkie zaoferowane produkty będą identyczne, a więc będą się różniły tylko szerokościąi długością rolki). W przypadku torebek papierowo-foliowych Zamawiajacy wymaga dostarczenie po 2 szt. produktu z każdego rozmiaru. | [10 empty] | 0
Część 2 - Wzmocnione torby włókninowo - foliowe
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Wzmocnione torby włókninowo - foliowe • Włóknina o gramaturze min. 60 g/m² • Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2. Oznaczenie opakowań symbolem CE. • Folia min. 6– warstwowa nie licząc warstwy kleju • Kanały termozgrzewu wielorowkowe o szerokości min. 1 cm • Wskaźniki sterylizacji pary umieszczone poza przestrzenią pakowania pomiędzy warstwami folii. • Przeznaczone do pakowania dużych i ciężkich przedmiotów, • Elementy składowe opakowania: folia i włóknina kompleksowo połączone ze sobą, • Na opakowaniu nadruk powinien znajdować się od strony folii, na jej zewnętrznej krawędzi, • Nadruk powinien zawierać minimum następujące informacje: wskaźnik sterylizacji pary, kierunek otwierania opakowania, szerokość opakowania, • Opakowanie powinno być wytrzymałe mechanicznie na rozerwania, • Opakowanie powinno być dostosowane do zgrzewania zgrzewarką przepływową z rolkami, w temperaturze 180 stopni | 42 cm x 60 cm | szt. | 50 |  |  |  | 0 | 0
2. |  | 50 cm x 70cm | szt. | 50 |  |  |  | 0 | 0
| Wymagane opisy i dokumenty : -pełna nazwa producenta, -Deklaracja Zgodności Producenta potwierdzająca, iż produkt wykonano zgodnie z normą EN 868 – 5 oraz ISO 11607 – 1, ISO 11607 – 2, - Oznaczenie opakowań symbolem CE, - Oświadczenie, że wyrób posiada instrukcję użytkowania w języku polskim, -Wymagana dokumentacja producenta określająca maksymalny okres przechowywania wyrobów po sterylizacji zapakowanych w oferowane rękawy papierowo-foliowe, -Wpis do Rejestru produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych lub Deklaracja zgodności, - Charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN- EN 868 – część 3 i 5. -Ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta. Zamawiający wymaga przedstawienia próbek w ilosci 2 szt. z każdego rozmiaru. | [10 empty] | 0
Część 3 - Rękawy papierowo-foliowe typu TYVEK
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Rękawy papierowo-foliowe typu TYVEK do sterylizacji plazmowej -kompatybilny z systemem STERRAD ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru, zgodny z normą PN-EN 868-9:2009, ISO 11607-1:2006, ISO 11607-2:2006, EN 868-5:2009 (załączyć stosowne dokumenty wydane przez producenta potwierdzające zgodność z ww. normami) oraz posiadające następujące właściwości: • Rękaw bezcelulozowy, • Warstwa nieprzezroczysta wykonana z tworzywa TYVEK lub równoważnego, • Wykluczone umieszczenie testu między warstwami foli, • Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, widoczne od strony folii, • Wskaźnik sterylizacji nadtlenkiem wodoru zgodny z normą ISO 11140-1:2005, •Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, • Zgrzew fabryczny wielokrotny o wytrzymałości nie mniejszej niż 1,5 N/15 mm, • testy H2O2 na zgrzewie, •Ze względów techniczno-higienicznych rękawy nawinięte na rolkę folią na zewnątrz, • W obszarze zgrzewu, a poza obszarem pakowania wskaźnik chemiczny zmieniający zabarwienie w sposób jednoznaczny, widoczny i wyraźnie interpretujący wynik ekspozycji np. z czerwonego na żółty. Tyvek: • gramatura nominalna 74 g/m2 (tolerancja wg PN-EN 868—9:2009), wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN-EN 868-9:2009, • wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 8,2 kN/m • wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 3400 mN w obu kierunkach, • wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 1200 kPa Folia:• przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów • grubość nie większa niż 62 μm • zgrzewalna w temperaturze minimum 120 – 130OC | 7,5 cm x 70 m | szt. | 3 |  |  |  | 0 | 0
2. |  | 10 cm x 70 m | szt. | 13 |  |  |  | 0 | 0
3. |  | 15 cm x 70 m | szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0
4. |  | 20 cm x 70 m | szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0
5. |  | 25 cm x 70 m | szt. | 8 |  |  |  | 0 | 0
Wymagane opisy i dokumenty : -pełna nazwa producenta, Deklaracja Zgodności Producenta potwierdzająca, iż produkt wykonano zgodnie z normą EN 868 – 5 oraz ISO 11607 – 1, ISO 11607 – 2 , -Oświadczenie, że wyrób posiada instrukcję użytkowania w języku polskim, -Oznaczenie opakowań symbolem CE, -Wymagana dokumentacja producenta określająca maksymalny okres przechowywania wyrobów po sterylizacji zapakowanych w oferowane rękawy papierowo-foliowe, -Wpis do Rejestru produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych lub Deklaracja zgodności, -Charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN- EN 868 – część 3 i 5. Ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta. Zamawiający wymaga dostarczenia wzorów zaoferowanych produktów w ilości umożliwiającej potwierdzenie wymaganych parametrów oraz oceny zgodności z późniejszymi dostawami (min. 3 mb. rękawa o szerokości 20 cm, o ile wszystkie zaoferowane produkty będą identyczne, a więc będą się różniły tylko szerokością i długością rolki).
Część 4 - Papier krepowany do sterylizacji parą wodną
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Miękki papier krepowany do sterylizacji parą wodną - Miękki papier krepowany typu SENSITIVE do sterylizacji parą wodną o właściwościach : • Gramatura nominalna : nie mniej niż 60g / m², nie większej niż 70g / m² • Zawartość chlorków: nie więcej niż 0,02 %. • Zawartość siarczanów: nie więcej niż 0,02 %. • Wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku wytwarzania : min. 2,0 kN/m • Wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku poprzecznym : min. 1,6 kN/m. • Wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku wytwarzania : min.0,9 kN/m. • Wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku poprzecznym : min. 0,6 kN/m. • Wytrzymałość na przesiąkanie wody min. 26 s. • Papier stanowi wysoką barierę mikrobiologiczną • Czas przechowywania w stanie sterylnym wyrobów opakowanych podwójną warstwą papieru wynosi min.180 dni. • Porowatość odpowiednia dla przenikania czynnika sterylizującego do wnętrza pakietu. • Odpowiedni do sterylizacji w parze wodnej, w temp. do 138˚C. • Papier nie zawiera w swoim składzie toksycznych substancji i w trakcie procesu sterylizacji nie uwalniają się toksyczne gazy. • Papier dostarczany w oryginalnych opakowaniach, z długim terminem ważności, min. 12 –m-cy. • Kolor biały • Produkt zgodny z normą PN -EN ISO 11607 – 1 oraz PN - EN 868 – 2 . Papier w opakowaniach 250 szt. | 75 cm x 75 cm | op. | 12 |  |  |  | 0 | 0
2. |  | 90 cm x 90 cm | op. | 15 |  |  |  | 0 | 0
3. |  | 100 cm x 100 cm | op. | 15 |  |  |  | 0 | 0
4. |  | 120 cm x 120 cm | op. | 2 |  |  |  | 0 | 0
Wymagane dokumenty: -Wpis do Rejestru produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych lub Deklaracja zgodności, -Oznaczenie opakowań symbolem CE, -Wydane przez producenta oświadczenie o zgodności z normą PN- EN 868 – 2 oraz PN -EN ISO 11607 – 1, -Charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych określonych w SIWZ i zgodności z normą PN- EN 868 – 2, -Zaświadczenie/certyfikat producenta o okresie trwałości produktu od daty jego produkcji i maksymalnym możliwym czasie przechowywania w stanie sterylnym wyrobów opakowanych w oferowany produkt. Zamawiający wymaga dostarczenia wzorów zaoferowanych produktów w ilości umożliwiającej potwierdzenie wymaganych parametrów oraz oceny zgodności z późniejszymi dostawami - 4 arkusze rozmiaru 100 x 100. Wszystkie wymagane rozmiary powinny pochodzić od jednego producenta.
Część 5 - Włóknina do sterylizacji parą wodną
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Włóknina do sterylizacji parą wodną - Włóknina o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych na przedarcie i przekłucia , • przeznaczona do pakowania dużych zestawów operacyjnych np. ortopedycznych • Kolor niebieski lub zielony • Gramatura : min.60 g/m², grubość min. 220µm • Zawartość chlorków: nie więcej niż 0,015% • Zawartość siarczanów: nie więcej niż 0,015 % • Niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej: min. 90 min. • Wydłużenie przy zerwaniu w obu kierunkach: min.10%. • Wytrzymałość na rozdarcie w kierunku wytwarzania : min.1050 mN. • Wytrzymałość na rozdarcie w kierunku poprzecznym: min.1450 mN. • Wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku wytwarzania: min. 2,0 kN/m. • Wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku poprzecznym: min.0,9 kN/m. • Wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku wytwarzania: min.1,4 kN/m. • Wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku poprzecznym: min.0,7 kN/m. • Włóknina nie zawiera w swoim składzie substancji toksycznych i w trakcie procesu sterylizacji nie uwalniają się toksyczne gazy. • Produkt odpowiedni do sterylizacji w parze wodnej, w temp. do 138˚C. • Porowatość odpowiednia dla przenikania czynnika sterylizującego do wnętrza pakietu. • Włóknina stanowi wysoką barierę mikrobiologiczną • Czas przechowywania w stanie sterylnym wyrobów opakowanych podwójną warstwą włókniny wynosi min. 180 dni. • Włóknina dostarczana w oryginalnych opakowaniach z długim terminem ważności, min. 12 – m-cy. • Produkt zgodny z normą PN -EN 868 – 2 i PN -EN ISO 11607. Włóknina w opakowaniach 200 szt. | 75 cm x 75 cm | op. | 15 |  |  |  | 0 | 0
2. |  | 90 cm x 90 cm | op. | 19 |  |  |  | 0 | 0
3. |  | 100 cm x 100 cm | op. | 19 |  |  |  | 0 | 0
4. |  | 120 cm x 120 cm | op. | 3 |  |  |  | 0 | 0
Wymagane dokumenty: -Wpis do Rejestru produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych lub Deklaracja zgodności, -Wydane przez producenta oświadczenie o zgodności z normą PN -EN 868 –2 oraz PN -EN ISO 11607 – 1 , -Oznaczenie opakowań symbolem CE, -Charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych określonych w SIWZ i zgodności z normą PN-EN 868 –2, Zaświadczenie /certyfikat producenta o okresie trwałości produktu od daty jego produkcji i maksymalnym możliwym czasie przechowywania w stanie sterylnym wyrobów opakowanych w oferowany produkt, -Karta danych technicznych wystawiona przez producenta wyrobu gotowego, -Dokument potwierdzający szczelność mikrobiologiczną, -Na opakowaniu umieszczone oznakowanie z serią i datą ważności oraz rozmiarem. Zamawiający wymaga dostarczenia wzorów zaoferowanych produktów w ilości umożliwiającej potwierdzenie wymaganych parametrów oraz oceny zgodności z późniejszymi dostawami min. 4 arkusze 100 x 100. Wszystkie rozmiary powinny pochodzić od jednego producenta.
Część 6 - Włóknina do sterylizacji plazmowej
L.p. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Włóknina do sterylizacji plazmowej • bez zawartości celulozy, • Odporna na wodę, • Gramatura min. 43 g / m², • zawierająca 5 warstw polipropylenu, • dwukolorowa ( wierzch i strona spodnia w różnych kolorach ), • Zgodność z normami ISO 11607-1 oraz 868-2. | 75 cm x 75 cm | op. | 2 |  |  |  | 0 | 0
| Wymagane dokumenty: -Wpis do Rejestru produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych lub Deklaracja zgodności, -Wydane przez producenta oświadczenie o zgodności z normą PN -EN 868 –2 oraz PN -EN ISO 11607 – 1, -Charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych określonych w SIWZ i zgodności z normą PN-EN 868 –2, -Zaświadczenie /certyfikat producenta o okresie trwałości produktu od daty jego produkcji i maksymalnym możliwym czasie przechowywania w stanie sterylnym wyrobów opakowanych w oferowany produkt, -Karta danych technicznych wystawiona przez producenta wyrobu gotowego, -Dokument potwierdzający szczelność mikrobiologiczną, -Na opakowaniu umieszczone oznakowanie z serią i datą ważności oraz rozmiarem, -Oznaczenie opakowań symbolem CE. Zamawiający wymaga dostarczenia wzorów zaoferowanych produktów w ilości umożliwiającej potwierdzenie wymaganych parametrów oraz oceny zgodności z późniejszymi dostawami min. 4 arkusze 75 x 75. Wymagane rozmiary powinny pochodzić od jednego producenta. | [10 empty] | 0
Część 7 - Maty pochłaniające wilgoć
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Maty pochłaniające wilgoć : Miękka wkładka do tac narzędziowych pochłaniająca wilgoć, kolor niebieski, wykonana z absorbującej wodę włókniny: • do wykładania tac narzędziowych poddawanych procesowi sterylizacji w parze wodnej w zakresie temperatur od 121-138˚C, • Stosowane w celu uzyskania suchych pakietów po procesie sterylizacji, • Absorbują nadmiar wilgoci powstający w trakcie sterylizacji, • Wykonane z materiału wolnego od związków toksycznych, • Gramatura 50 g/m2, • Produkt dostarczany w oryginalnych opakowaniach z długim terminem ważności, min. 12 –m-cy. Maty pakowane po 1 000 szt. | 1 DIN | op. | 20 |  |  |  | 0 | 0
Wymagane dokumenty: -Wpis do rejestru produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych lub Deklaracja Zgodności, -Wydane przez producenta oświadczenie o zgodności z normą PN -EN 868 –2 oraz PN -EN ISO 11607 – 1 , -Na opakowaniu umieszczone oznakowanie z serią i datą ważności oraz rozmiarem, -Oznaczenie opakowań symbolem CE, -Zaświadczenie /certyfikat producenta o okresie trwałości produktu od daty jego produkcji i maksymalnym możliwym czasie przechowywania w stanie sterylnym wyrobów opakowanych w oferowany produkt.
Część 8 - Testy Bowie-DICK
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Testy Bowie-Dick • Test symulacyjny Bowie-Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci pokrytych polimerem pasków, samoprzylepnych na całej długości, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, kompatybilne z przyrządem testowym procesu PCD z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym. • Zgodny z normą EN 867-4 i EN ISO 11140-4. • Przyrząd testowy spełnia wymagania EN 867 – 5, • oryginalne firmowe opakowania, • pakowane po 500 szt. | 500 szt. w opak. | opak | 2 |  |  |  | 0 | 0
Wymagane dokumenty: -Deklaracja Zgodności Producenta potwierdzający klasę produktu oraz zgodność z w/w normami, -Dokument od producenta potwierdzający brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych dla produktu.Wykonawca umowy zobowiązany jest dostarczyć 2 przyrządy testowe procesu składające się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego z pierwszą dostawą testów.
Część 9 Kontrola wsadu sterylizacji parowej
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Kontrola wsadu sterylizacji parowej:• Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci pokrytych polimerem pasków, samoprzylepnych na całej długości, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową. • Kompatybilny z przyrządem testowym procesu PCD z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w odbudowie z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym. • Zgodny z normą EN 867-5 i EN ISO 11140-1. • Przyrząd testowy spełnia wymagania EN 867 – 5, • w oryginalnych firmowych opakowaniach, • pakowane po 500 szt. | 500 szt. w opak. | opak | 5 |  |  |  | 0 | 0
Wymagane dokumenty : -Deklaracja Zgodności Producenta potwierdzający klasę produktu oraz zgodność z w/w normami, -Dokument od producenta potwierdzający brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych dla produktu, -Potwierdzenie klasy testów przez niezależną organizację notyfikowaną.Wykonawca umowy zobowiązany jest dostarczyć 2 przyrządy testowe procesu składające się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego z pierwszą dostawą testów.
Część 10 Testy biologiczne do sterylizacji parą wodną
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | • Biologiczny zestaw testowy symulujący pakiet porowaty zawierający fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej zawierający spory Baccillus stearothermophilus. • Sterylizacja w programach 134 °C i 121 °C. • Ostateczny odczyt po 1 godzinie inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie na wyświetlaczu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. • Testy muszą być kompatybilne i możliwe do inkubowania w autoczytniku firmy 3M (w przypadku innego oferowanego systemu czytnik należy wliczyć do ceny oferty).• Każdy wskaźnik powinien posiadać etykietkę/ naklejkę ze wskaźnikiem pary, pozwalającą odróżnić test sterylizowany i niesterylizowany oraz możliwość udokumentowania na nim kontroli wsadu (minimum miejsce na datę, godzinę, nr wsadu, urządzenia i kod wykonującego kontrolę oraz jej wynik),wskaźniki nie powinny zawierać ołowiu. • Opisy i instrukcja w języku polskim • Wskaźniki o minimum 2 lat przydatności do użycia. • Produkt powinien spełniać normy PN - EN 866 - 1, EN 866-3, ISO 11138-1, ISO 11138-3 dla testów biologicznych. • W oryginalnych firmowych opakowaniach. | Pakowane po 24 szt. + 5 testów kontrolnych / op. | op. | 11 |  |  |  | 0 | 0
Część 11 Test integracyjny kl. V
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Szacunkowe zużycie w ciagu roku | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Zintegrowany test kontroli sterylizacji parowej z przesuwającą się substancją wskaźnikową. • Zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1, klasa V, PN-EN 867-1 • Substancja wskaźnikowa - nietoksyczna i pozbawiona metali ciężkich. • Zawarty wskaźnik ma określić, czy zostały osiągnięte wszystkie parametry krytyczne procesu w cyklu sterylizacji. • Dostosowany do wszystkich kombinacji parametrów krytycznych sterylizacji. • Naśladuje zachowanie wskaźników biologicznych. • Zakres temp. 121ºC / 134ºC, czas sterylizacji 5min / 15min • Nie wymaga interpretacji zmiany koloru. • znaczenie normy na każdym wskaźniku. • Pole odczytu bezpieczeństwa w postaci dwóch odrębnych okienek. • Potwierdzenie klasy testów przez niezależną organizacje notyfikowaną • W oryginalnych firmowych opakowaniach. | pakowane po 250 szt. /op. | op. | 10 |  |  |  | 0 | 0
Wymagane oświadczenie o nietoksyczności wydane przez producenta oraz instrukcje wytwórcy w języku polskim. Zamawiający wymaga dostarczenia wzorów zaoferowanych produktów w ilości umożliwiającej potwierdzenie wymaganych parametrów oraz oceny zgodności z późniejszymi dostawami w ilości 4 testów próbnych.
Część 12 - Testy emulacyjne klasa 6
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Test TST emulacyjny do sterylizacji parą wodną klasy 6 wg zgodnie z normą EN 867-1 - 3 i ISO 11140-1-2 o parametrach : • 134° – 5 min., 121° -15 min (wymagane parametry opisane na jednym teście) • 134° – 7 min • Samoprzylepny, • W oryginalnych firmowych opakowaniach, pakowane po 200 szt. | • 134° - 5 min. • 121° -15 min. | opak. | 10 |  |  |  | 0 | 0
|  | • 134° – 7 min |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Wymagane oświadczenie o nietoksyczności wydane przez producenta oraz instrukcje wytwórcy jak prawidłowo powinien się przebarwić wskaźnik. Zamawiający wymaga dostarczenia wzorów zaoferowanych produktów w ilości umożliwiającej potwierdzenie wymaganych parametrów oraz oceny zgodności z późniejszymi dostawami w ilości 4 testów próbnych.
Część 13 - Testy biologiczne do sterylizacji plazmowej
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Testy biologiczne do sterylizacji plazmowej • Ampułkowy test biologiczny do kontroli sterylizacji plazmowej. Ostateczny odczyt po 24 min. • etykieta testu ze wskaźnikiem chemicznym plazmy, z możliwością jej odklejenia i oznakowania oraz przyklejenia w dokumentacji, • wymagane określenie warunków zabicia w temperaturze plazmy, zmiana barwy powinna w sposób jednoznaczny umożliwić interpretację wyniku • testy powinny być w pełni kompatybilne do sterylizatora STERRAD 100 S • zgodny z normą EN ISO 11138 • W oryginalnych opakowaniach. Testy kompatybilne do inkubatora ~58 stopni, w opakowaniu przyrząd do kruszenia ampułki. | 30 szt. w opak. | op. | 20 |  |  |  | 0 | 0
Część 14 - Chemiczny wskaźnik paskowy
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Chemiczny wskaźnik paskowy do kontroli pakietu sterylizowanego plazmą nietoksyczny wskaźnik paskowy do monitorowania przebiegu procesu w sterylizatorze wykorzystującym nadtlenek wodoru, • przebarwiający się po ekspozycji na czynnik sterylizujący w sposób jednoznaczny i wyraźny np. z czerwonego na żółty, • testy powinny być kompatybilne do sterylizatora STERRAD 100 S, • jednoznacznie zmieniający zabarwienie po sterylizacji, • Atestowany przez producenta, • Zgodny z normą ISO 11140-1 klasa 4, • spełniający wymagania norm ISO 11140 – 1 i PN EN 867-5. | 250 szt. w opak. | op. | 3 |  |  |  | 0 | 0
Wymagane oświadczenie o nietoksyczności wydane przez producenta oraz instrukcje wytwórcy jak prawidłowo powinien się przebarwić wskaźnik. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek testów w ilości 4 sztuki.
Część 15 - Test kontroli skuteczności mycia
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Test kontroli skuteczności mycia (brudzik) w myjni - dezynfektorze w programie dezynfekcji termicznej, • w formie samoprzylepnego nośnika z tworzywa sztucznego, z naniesioną substancją testową o powierzchni min. 1 cm2., • Zgodny z normą PN EN ISO 15883 załącznik G, • W oryginalnych firmowych opakowaniach | 320 szt. w opak. | opak | 6 |  |  |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia wzorów zaoferowanych produktów w ilości umożliwiającej potwierdzenie wymaganych parametrów oraz oceny zgodności z późniejszymi dostawami w ilości 4 testów próbnych.
Część 16- Test chemiczny kontroli dezynfekcji termicznej
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Test chemiczny kontroli dezynfekcji w temp. 90 stopni • do myjni - dezynfektorów w temp.: 90° C przez 5 min, • łatwa interpretacja wyniku - jednoznaczna zmiana koloru, • zgodny z normą EN ISO 11140-1, • samoprzylepny. | 100 szt. w opak. | opak | 20 |  |  |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia wzorów zaoferowanych produktów w ilości umożliwiającej potwierdzenie wymaganych parametrów oraz oceny zgodności z późniejszymi dostawami w ilości 4 testów próbnych.
Część 17 - Test skuteczności mycia w myjni ultradźwiękowej
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Test skuteczności mycia w myjni ultradzwiękowej • w postaci testu z naniesioną substancją zmywalną po procesie mycia, • Substancja wskaźnikowa umieszczona na metalowej płytce o długości min.6cm, łatwa interpretacja wyniku - jednoznaczna zmiana koloru | 100 szt. w opak. | opak | 2 |  |  |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia wzorów zaoferowanych produktów w ilości umożliwiającej potwierdzenie wymaganych parametrów oraz oceny zgodności z późniejszymi dostawami w ilości 4 testów próbnych.
Część 18 - Etykiety do metkownicy
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Etykiety do metkownicy trójrzędowej do sterylizacji parą wodną • Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, • zmiana zabarwienia wskaźnika z niebieskiego na ciemnobrązowy, z miejscami informacyjnymi: • w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), • w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne)• w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). • Kompatybilne z posiadaną metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, firmy GKE, • komplet zawiera 12 rolek po 750 szt. + wałek z tuszem, dodatkowo wykonawca dostarczy 6 wałków z tuszem do każdego opakowania | 12 rolek po 750 etykiet + wałek z tuszem | komplet | 10 |  |  |  | 0 | 0
Część 19 - Taśma samoprzylepna wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną, • zgodna z normą PN EN ISO 11140-1, • wykonana ze specjalnego papieru z naniesioną warstwą kleju, • łatwo przyklejalna do różnych materiałów, zwłaszcza do włókniny, • wytrzymała na rozerwanie, rozciąganie, • wzmocniona, odpowiednia do przyklejania na włókninę, • elastyczna, wodoodporna, • łatwo usuwalna, bez pozostałości kleju, • substancje chemiczne zawarte we wskaźnikach - nietoksyczne i pozbawione metali ciężkich, • szerokość 25 mm x 50 m, po poddaniu procesowi sterylizacji wyraźna zmiana zabarwienia |  | szt. | 60 |  |  |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia wzorów zaoferowanych produktów w ilości umożliwiającej potwierdzenie wymaganych parametrów oraz oceny zgodności z późniejszymi dostawami w ilości 1 rolki.
Część 20 - Taśma samoprzylepna bez wskaźnika chemicznego do sterylizacji parą wodną
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika chemicznego do sterylizacji parą wodną • Szer. 25 mm x 50 m,• wytrzymała na rozerwania, wodoodporna, • wzmocniona, odpowiednia do przyklejania na włókninę • mocno przylegające podczas procesu sterylizacji, łatwo usuwalna, bez pozostałości kleju.• Zgodna z normą PN-EN 867 -1, EN ISO 11140-1 |  | szt. | 100 |  |  |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia wzorów zaoferowanych produktów w ilości umożliwiającej potwierdzenie wymaganych parametrów oraz oceny zgodności z późniejszymi dostawami w ilości 1 rolki.
Część 21 - Etykiety opisowe do kontenerów
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Etykiety opisowe do kontenerów typu Wagner ze wskaźnikiem chemicznym, zmieniającym barwę po procesie sterylizacji • z nadrukiem z miejscem na opis • rozmiar 40 mm x 58 do 60 mm | 500 szt. w opak. | op. | 10 |  |  |  | 0 | 0
Wymagane deklaracja zgodności producenta
Część 22 - Plomby do kontenerów
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Plomba papierowa do kontenera sterylizacyjnego WAGNER, • kolor biały, rozmiar 80x40mm, perforacja 2,5mmx70mm • samoprzylepna ze wskaźnikiem do pary wodnej, • długość paska 7 cm • plomby zgodne z PN EN ISO 11140-1 | 500 szt. w opak. | op. | 20 |  |  |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia wzorów zaoferowanych produktów w ilości umożliwiającej potwierdzenie wymaganych parametrów oraz oceny zgodności z późniejszymi dostawami w ilości 4 plomb.
Część 23 - Test kontroli zgrzewu
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Test kontroli poprawności zgrzewu w zgrzewarkach rotacyjnych, • Możliwość wykonania testu na dowolnym rękawie papierowo-foliowym do sterylizacji parowej, •Parametry do sprawdzenia: temperatura, nacisk rolki, czas zgrzewania i jakość materiału - rękawa papierowo-foliowego, • Wymagany jest opis testu-arkusza w języku polskim, • Test zgodny z wymogami normy PN EN ISO 11607-2 | 250 szt. w opak. | opak | 3 |  |  |  | 0 | 0
2. | Test kontroli poprawności zgrzewu Seal Check TYVEK w zgrzewarkach rotacyjnych, • Możliwość wykonania testu na rękawie papierowo-foliowym TYVEK do sterylizacji plazmowej, • Parametry do sprawdzenia: temperatura, nacisk rolki, czas zgrzewania i jakość materiału - rękawa papierowo-foliowego, • Wymagany jest opis testu - arkusza w języku polskim, • Test zgodny z wymogami normy PN EN ISO 11607-2 | 250 szt. w opak. | opak | 2
Część 24 - Filtry jednorazowe do pojemników sterylizacyjnych
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | kształt okrągły o średnicy 19 cm (promień 9.5 cm), • produkt jednorazowy, • widoczna data ważności • wymagany wskaźnik sterylizacji parą wodną • oznaczenie zmiany koloru przed / po sterylizacji • zgodny z normą PN EN ISO 11140-1 • Oświadczenie producenta o spełnieniu norm • Pakowane po 500 szt / op |  | op. | 5 |  |  |  | 0 | 0
Część 25 - System dokumentowania sterylizacji przy użyciu kopert archiwizacyjnych
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | • Dwustronne koperty przeznaczone do archiwizowania dokumentacji z danego dnia z nadrukiem, przystosowane do wklejania metek z metkownicy trzyrzędowej, testów kontroli wsadu, z opisanymi polami przeznaczonymi na 10 cykli po każdej stronie koperty.• W nagłówku koperty kontrolnej są wydrukowane pola do naniesienia następujących informacji: nazwa szpitala / oddziału, numer sterylizatora, rodzaj prowadzonej sterylizacji (para wodna, inny) ,data sterylizacji, wyniki testów przeprowadzonych w sterylizatorze, temperatura, czas ekspozycji, -wynik testu szczelności, -wynik testu Bowie-Dick, i miejsce na wklejenie testu symulacyjnego Bowie-Dick, ,informacja o osobie wykonującej testy •Druga część koperty kontrolnej jest przeznaczona do wklejania etykiet z reprezentatywnych dla danego wsadu pakietów kontrolnych poddawanych procesowi sterylizacji w ciągu dnia, samoprzylepnych testów paskowych do kontroli wsadu oraz zapisu następujących informacji, parametry sterylizacji: temperatura, czas ekspozycji, •wynik przeprowadzonego testu chemicznego do kontroli wsadu tj. prawidłowy lub nieprawidłowy Ostatnia rubryka przeznaczona jest na podpis osoby prowadzącej i kontrolującej przebieg procesu sterylizacji. • Do wnętrza koperty kontrolnej sterylizatora wkłada się następujące opisane dokumenty potwierdzające prawidłową prace urządzenia:•test Bowie-Dick (test arkuszowy) jeśli nie jest samoprzylepny •wyniki testu biologicznego (opis i/lub etykiety z fiolek testu),•test zintegrowany lub wieloparametrowy wyjęty z pakietu kontrolnego wsadu jeśli nie jest samoprzylepny • wydruk parametrów pracy sterylizatora (z rejestratora i/lub z drukarki) • Każdy proces sterylizacji zapisany na wydruku ze sterylizatora powinien być również oznakowany etykietą opisaną tak samo jak etykiety naklejane na pakiety poddane sterylizacji w danym procesie | op. 100 szt. | op. | 5 |  |  |  | 0 | 0
Część 26 - Kasety z nadtlenkiem wodoru
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Kasety z nadtlenkiem wodoru do sterylizatora plazmowego STERRAD 100 – Pakowane po 25 naboi /op. |  | op. | 22 |  |  |  | 0 | 0
Część 27 - Akcesoria do sterylizatora plazmowego
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Komplet zawierający : 5 kartonów do zużytych kaset, taśmy do drukarki, taśmy barwiące do drukarki (komplet starcza na około 2 lata) |  | komplet | 1 |  |  |  | 0 | 0
Część 28 - Etykieta do metkownicy trójrzędowej do sterylizacji plazmowej
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru, • zmiana zabarwienia wskaźnika z fioletowego na różową, z miejscami informacyjnymi: • w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), • w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne)• w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). • Kompatybilne z posiadaną metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, firmy GKE.• dodatkowo wykonawca dostarczy 6 wałków z tuszem do każdego opakowania | 13 rolek po 750 szt. + wałek z tuszem | op. | 1 |  |  |  | 0 | 0
Część 29 - Taśma samoprzylepna do sterylizacji plazmowej
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Taśma ze wskaźnikiem do sterylizacji nadtlenkiem wodoru, • mocno sklejająca włókninę, • zgodna z normą PN EN ISO 11140-1, • wytrzymała na rozerwania, • wodoodporna, • mocno przylegająca do włókniny podczas procesu sterylizacji, • łatwo usuwalna, • bez pozostałości kleju,• po poddaniu procesowi sterylizacji wyraźna zmiana zabarwienia | 18-25 mm x 50-55 mm | szt. | 5 |  |  |  | 0 | 0
Część 30 - Markery medyczne
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Specjalistyczne pisaki przeznaczone do trwałego znakowania opakowań sterylizacyjnych, etykiet, taśm, testów oraz innych powierzchni. • Cienko piszące, nietoksyczne, szybkoschnące, wodoodporne, żaroodporne, nieblaknące, o słabej woni do stosowania w sterylizacji parowej i plazmowej, • Nietoksyczne, • kolor czarny |  | szt. | 30 |  |  |  | 0 | 0
Część 31- Foliowa torebka
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Foliowa torebka do przechowywania instrumentów po procesie dezynfekcji i sterylizacji . • opakowanie jednorazowego użytku • z zamknięciem samoprzylepnym, uniemożliwiającym ponowne użycie opakowania, z miejscem na zaznaczenie rodzaju dezynfekcji, datą pakowania oraz podpisu osoby pakującej | 247 mm x 390mm pakowane po 500szt. | op. | 3 |  |  |  | 0 | 0
Część 32 - Szczotki do ręcznego doczyszczania narzędzi chirurgicznych
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Szacunkowe zużycie w ciagu roku | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | Szczotka do mycia narzędzi odporna na temperaturę do 134°C i zdatna do mycia w myjni-dezynfektorze: • z poręcznym uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego, • twarde syntetyczne włosie do usuwania utrwalonych zabrudzeń, • długość włosia na końcówkach 10 i 10 mm • długość szczotki 30 i 40 mm • długość całkowita 175 mm | pakowane po 2 szt. w opak. | szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0
2. | Szczotka do mycia narzędzi odpona na temperaturę do 134°C i zdatna do mycia w myjni-dezynfektorze, • z poręcznym uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego,• twarde syntetyczne włosie do usuwania utrwalonych zabrudzeń, długość włosia na końcówkach 15 mm - długość szczotki 75 mm, długość całkowita 215 mm, | pakowane po 2 szt. w opak. | opak. | 10 |  |  |  | 0 | 0
3. | Szczotka do mycia z włosia ze stali kwasoodpornej do utrwalonych zabrudzeń: • długość włosia na końcówkach 15 mm, • długość szczotki 40 mm, • długość całkowita 180 mm, |  | szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0
4. | Specjalistyczna, dwustronna szczotka do czyszczenia osprzętu ortopedycznego: • długość włosia średnica 40 i 8 mm, • długość szczotki 45 i 25 mm, • długość całkowita 190 mm, | pakowane po 3 szt. w opak. | opak. | 8 |  |  |  | 0 | 0
5. | Zestaw - komplet szczotek do czyszczenia instrumentów laparoskopowych – wielokrotnego użytku. Komplet zawiera 7 szczotek - po 1 szt. z każdego rozmiaru. • Wymiary szczotek: - 500 mm x 2,5 mm - 350 mm x 7,0 mm - 300 mm x 4,0 mm - 300 mm x 6,0 mm - 300 mm x 8,0 mm - 300 mm x 10,0 mm - 300 mm x 15,0 mm |  | komplet | 4 |  |  |  | 0 | 0
6. | Szczotka do mycia narzędzi chirurgii małoinwazyjnej z nylonowym włosiem, drut ze stali kwasoodpornej odporne na temperaturę do 134°C i zdatna do mycia w myjni-dezynfektorze: • długość szczotki 100 mm, • średnica szczotki 3 mm, • długość całkowita 450 mm, | pakowane po 5 szt. w opak. | opak. | 5 |  |  |  | 0 | 0
7. | Szczotka do mycia narzędzi chirurgii małoinwazyjnej z nylonowym włosiem, drut ze stali kwasoodpornej odporne na temperaturę do 134°C i zdatna do mycia w myjni-dezynfektorze: • długość szczotki 100 mm, • średnica szczotki 4 mm, • długość całkowita 500 mm, | pakowane po 5 szt. w opak. | opak. | 5 |  |  |  | 0 | 0
8. | Szczotka do mycia narzędzi chirurgii małoinwazyjnej z nylonowym włosiem, drut ze stali kwasoodpornej odporne na temperaturę do 134° C i zdatna do mycia w myjni - dezynfektorze: • długość szczotki 100 mm, • średnica szczotki 7 mm, • długość całkowita 500 mm, | pakowane po 5 szt. w opak. | opak. | 5 |  |  |  | 0 | 0
Część 33 - Silikonowe opaski do mocowania narzędzi i innych akcesoriów w myjni dezynfektorze
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |  | Producent / nazwa handlowa / numer katalogowy
1. | • długość 190 mm • pakowane po 100szt / op |  | op. | 4 |  |  |  | 0 | 0